Galectin-3 Testi Kit Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 0.625-40 ng/mL olmalıdır.

6. Teklif verilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülüp ürün tanıtımı yapılmalı uygunluk alınmalıdır.

7. Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verileceği taahhüt edilmelidir.

8. Kitin çalışması için gerekti sarfların verileceği teklifte taahhüt edilmelidir.

9. Kit içerisinde her şey tam olmalı ayrıca reaktif,kimyasala ihtiyaç duyulmamalıdır.

Irisin Testi Kit Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 15.63 pg/ml - 1000 pg/ml olmalıdır.

6. Teklif verilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülüp ürün tanıtımı yapılmalı uygunluk alınmalıdır.

7. Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verileceği taahhüt edilmelidir.

8. Kitin çalışması için gerekti sarfların verileceği teklifte taahhüt edilmelidir.

9. Kit içerisinde her şey tam olmalı ayrıca reaktif,kimyasala ihtiyaç duyulmamalıdır.